附1：

当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程

不确定度评定报告

1、测量过程
1.1、测量方法：YBZ-PFKL2021037《当归配方颗粒》。

1.2、环境条件：常温

1.3、检测设备：高效液相色谱仪，扩展不确定度Urel=4.4%,k=2。

1.4、被测对象：当归配方颗粒中阿魏酸含量（0.70~1.80）mg/g。

1.5、测量过程：吸取2uL检测样品,注入液相色谱仪进行检测,记录数据。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ----被测样品阿魏酸含量检测结果

- -----被测样品阿魏酸含量的读数值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度主要来源：测量重复性引入的标准不确定度u1；测量设备引入的标准不确定度u2；

3.1测量重复性引入的标准不确定度分量u1的评定

测量重复性引入的标准不确定度，做A类评定测量：高效液相色谱仪正常工作状态下，同一组人，用同一台高效液相色谱仪，在相临近的时间内，对被测样品的阿魏酸含量连续测量10次，得10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 测试次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（mg/g） | 1.02 | 1.06 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| 测试次数n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| L（mg/g） | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |

被测样品测量值的平均值：

单次重复性测量值的实验标准差：

被测量估计值（L）标准不确定度分量u1：（L为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=s=0.028mg/g

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2的评定

查高效液相色谱仪校准证书上出具的扩展不确定度为Urel=4.4%, k=2，则：

u2=

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性 | 0.028mg/g |
| 标准不确定度u2 | 测量设备的误差 | 0.023mg/g |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度按下式计算：

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ k·uc＝2×0.036mg/g=0.072mg/g

6、测量不确定度的报告与表示

U＝0.072mg/g, k = 2