附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 21-89 | 测量过程名称 | 当归配方颗粒中阿魏酸含量检测过程 | 测量过程 规范编号 |  | KRTCL-GF-2021-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量检验部 | 测量项目 | 阿魏酸含量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：高效液相色谱仪，扩展不确定度Urel=4.4%,k=2 测量方法： KETCL-GF-2021-001《成品当归中阿魏酸含量检测过程控制规范》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看高效液相色谱仪，其校准日期：2020年05月15日（周期间隔24个月)。溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认: （1）2021年11月12日，用出厂编号为C-007的高效液相色谱仪对成品当归中阿魏酸含量进行5次测量，计算得平均值：1=1.036mg/g。 （2）2021年11月26日，用出厂编号为C-007的高效液相色谱仪对成品当归中阿魏酸含量进行5次测量，计算得平均值：2=1.032mg/g。 测量过程的不确定度为U=0.072mg/g，k=2 En=0.04 E n≤=1时，测量过程有效。此E n=0.04<1，此测量过程有效。 确认人员：刘照伏 日期：2021年11月 26日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |