编号：0193-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 10.9级螺栓硬度测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (34.0±5.0)HRC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 在生产过程中，10.9级螺栓硬度控制在(34.0±5.0)HRC； - 2、导出测量过程最大允许误差 △允=T×(1/3～1/10)=±1.6HRC,（取1/3）； 3、选择HRD-150洛氏硬度计，测量范围：（20-70）HRC、分度值0.1HRC最大允许误差±1.5HRC满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 洛氏硬度计 （04012） |  | HRD-150 |  | 最大允许误差：±1.5HRC |  | JD210901181 | 2021.6.17 |
| 计量验证记录 1、测量过程的计量要求 10.9级螺栓硬度控制在(34.0±5.0)HRC ，导出测量过程最大允许误差 △允=T×(1/3～1/10)=±1.6HRC,（取1/3） 2、测量设备的计量特性 测量设备洛氏硬度计测量范围：（20-70）HRC、最大允许误差：±1.5HRC 3、测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 罗超 验证日期：2021 年 6 月 20日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 12 月 3 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |