编号：0193-2019-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 10.9级螺栓硬度测量过程 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质量管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | (34.0±5.0)HRC |  | 导出计量要求 |  |  | 最大允许误差 | ±1.6HRC |
|  |  | 公差T |  | ±5.0HRC |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | / |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 满足 |
| 洛氏硬度计HRD-150 |  |  | （20-70）HRC |  |  |  | ±1.5HRC | / |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | CL-C-2 《10.9级螺栓硬度测量过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | CL-C-2 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 20℃±3℃ |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 李晓娟 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 10.9级螺栓硬度测量不确定度评定（见附1） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 10.9级螺栓硬度测量过程验证记录（见附1） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 监视记录（见附2） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 测量过程控制图（见附2） |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 测量过程控制规范编制满足要求； 2.测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控； 3.测量过程不确定度评定方法正确； 4.测量过程有效性确认方法正确，且满足要求； 5.测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：   2021年12月3日           审核员：                 企业部门代表：