编号：0236-2020-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 动力配电箱接地电阻测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≦100mΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《产品例行和确认检验规程》、《检验设备操作规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 1、被测参数技术要求： ≦100mΩ - 计量要求：△允≦100mΩ 3、测量范围：（20～500）mΩ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 接地导通电阻测试仪 |  | （20～500）mΩ |  | ±3%r+3d，分辨率0.1mΩ |  | 01156142-004 | 2021年5月20日 |
| 计量验证记录 接地导通电阻测试仪测量范围（20～500）mΩ，满足≦100mΩ 要求； 接地导通电阻测试仪最大误差±3%r+3d，分辨率0.1mΩ，△允≦100mΩ ，满足要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 张永辉 验证日期：2021年9月30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年11月27日 |  |  |  |  |  |  |  |  |