附1：

砂含量动态检测仪的绝缘电阻检测不确定度评定报告

- 测量过程

1.1测量方法：依据GB/T15479-1995《工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法》。

1.2环境条件：常温。

1.3检测设备：出厂编号16021003的绝缘电阻表，测量范围（0-1000）MΩ，最大允许误:±10%。

1.4被测对象：绝缘电阻技术要求≥20MΩ；日常检测经验值（20-150）MΩ。

1.5测量过程：打开仪表的电源开关，将仪表的输入端子、输出端子、电源端子分别短接，然后用绝缘电阻表在规定的端子之间和外壳之间施加规定的直流电压，10s后进行读数。

2、数学模型

y＝x                                 （2）

式中：y ——绝缘电阻的测量结果

x ——绝缘电阻的读数值

- 各输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源主要是：测量重复性引起的不确定度u(x)；测量设备引入的标准不确定度u(y）。

3.1测量重复性引起的标准不确定度u(x)的评定

做A类评定测量：在绝缘电阻表的正常工作状态下，同一组人，用同一支绝缘电阻表，在相临近的时间内，对仪表连续检测10次，得到10个数据表1如下：

表1——重复性数据表

| n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x (MPa） | 100.26 | 101.62 | 101.77 | 102.81 | 101.86 |
| n | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| x（MPa） | 102.26 | 102.88 | 101.26 | 101.36 | 101.96 |

各测量值的平均值 =101.804 MPa

单个测量值的实验标准偏差：=0.769 MPa

被测量估计值（x）标准不确定度分量u(x)：（x为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量：ux=Sn=0.769MPa

3.2测量设备引入的标准不确定度影响分量u(y）的评定

查绝缘电阻表检定证书，最大允许误差为±10%，服从均匀分布，k取3，则

u（y）=10%×101.804MPa3=0.588MPa

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表于表2

表2   标准不确定度汇总表

| 相对标准不确定度分量u(xi) | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| u(x) | 测量重复性引入的不确定度 | 0.769MPa |
| u（y） | 测量设备引入的不确定度 | 0.588MPa |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uc=u（x）2+u(y)2=0.769MPa2+0.588MPa2=0.97MPa

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k= 2,置信概率 95％,  得

U＝kuc＝2×0.97MPa＝1.94MPa

6、测量不确定度的报告与表示

U＝1.94MPa，k=2