受理编号：1267-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 涂覆布的经纬向扯断强力检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 宽度50mm, ≥2000N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | GB/T 20105-2006 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 标准规定：取涂覆布宽度50mm, 经纬向扯断强力应≥2000N，即为计量要求。 实际测量值一般在（2000-2500）N之间，平均值为2250N,公差T=±(2250-2000) N=±250N - 测量设备最大允许误差△允≤T/3=±83.3N 2、测量设备校准不确定度推导： =83.3/3=27.8N 3、测量范围推导：产品的经纬向扯断强力检测在（2000-5000）N，测量范围向两边延伸为：（1000~8000）N。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书 编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 电子万能试验机 006 |  | （0-10）kN | ±1% |  | YHJL-LX-2109-6618 |  | 2021.09.17 |
| 计量验证记录 1. 测量设备的测量范围为（0-10）kN，满足计量要求测量范围（1000~8000）N的要求； 2. 测量设备的MPE=±1%，检测2500N时MPE=±25N,满足计量要求测量设备最大允许误差△允=±83.3N的要求； 3. 测量设备的校准结果Urel=0.6%，以最大误差计算，U=15N k=2满足计量要求U95允=27.8N的要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 09 月 25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年 12 月 19 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |