编号：0208-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 离心机轴套内径尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) | ㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | HX/CL-01《离心机轴套内径尺寸测量过程控制规范》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.最大允许误差：测量参数公差范围T：0.2㎜ △允≤T×1/3=0.2*1/3=0.066㎜=±0.033㎜（1/3原则）； 2.测量设备校准不确定度推导： =0.066/3=0.022㎜。 3. 测量范围：被测参数要求（含公差）㎜，测量范围两边延伸为：Φ（30~30.3）㎜，按照1/3的原则，测量设备测量范围选取（0~150）㎜游标卡尺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺/7132 |  | (0-150)㎜ | ±0.03㎜ U=0.012㎜，k=2 |  |  | 821004239-001 | 2021.8.3 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0~150)㎜＞导出计量要求的测量范围Φ（30~30.3）㎜。 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：±0.03mm＜导出计量要求的最大允差±0.033㎜； 3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度U=0.012㎜，k=2＜导出计量要求的测量不确定度U=0.022㎜，k=2。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021年12月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |