受理编号：1277-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | （10±0.11） ㎜ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | SF/CL-2021-01 《TMY低压成套开关柜铜母线排厚度尺寸测量过程控制规范》、SF/GL-11-2017《工艺作业指导书》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 1.最大允许误差：测量参数公差范围T：0.22㎜ △允≤T×1/3=0.22*1/3=0.073㎜（1/3原则）； - 2.测量设备校准不确定度推导： - =0.073/3=0.024㎜。 法律法规要求： - 1.最大允差或精度等级：测量设备最大允许误差±0.03㎜； - 2.测量范围：（9.89-10.11）㎜，测量范围两边延伸为：（14.835~15.165）㎜，选取高于直接控制限要求值的1/3原则，测量设备测量范围选取（0~150）㎜。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 游标卡尺 100512676 | (0~150)㎜ |  | ±0.03㎜ |  | 821001883-001 | 2021.3.12 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0~150)㎜＞导出计量要求的测量范围（14.835~15.165）㎜。 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：±0.03mm＜导出计量要求的最大允差0.073㎜； 3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度U=0.012㎜，k=2＜导出计量要求的测量不确定度U=0.024㎜，k=2。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 魏美玲 验证日期： 2021 年 11 月29日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 12月 4日 |  |  |  |  |  |  |  |  |