[image: image1.png]


   

        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0195-2020-2021
审核员远程监督审核记录（一）

企业名称：中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司

审核员： 李菁                        审核日期： 2021年12 月13  日 ~  12 月 15 日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	一年来公司重视测量体系建设，计量工作流程逐步清晰，计量操作行为日趋规范，关键测量过程逐步受控，效果逐渐显现。进一步提升了公司计量专业化管理水平。原油途耗完成0.023%，出厂产品损失0.004%率，优于控制指标（出厂损失率≤0.05%）；

新计量管理信息系统7月份正式上线运行。新系统平台及数据库架构更安全，主要增加测量管理体系模块，优化了计量器具管理模块，增强了出厂数据比对功能（汽车分鹤位、火车分股道、管输分罐）, 具有强大的搜索筛选引擎，形成了计量数据统一监控管理平台，实现了所有进出数据查询统计。

测量管理体系基本实现了线上运行。测量过程识别、确认、监视等过程管理实时统计，有效监控体系运行，提升了计量管理手段。尤其是检修期间检定各类压力表8331块，检定/校准体系要求的各类温度测量仪表929支，校验流量计1455台件等，有力保证了测量准确性，为体系有效运行奠定了基础。

组织完成公司计量大检查自查自改工作，分小组依据检查评分细则自查，共发现各类问题29项，暴露出我们在计量器具管理，计量数据的监视管理，能源计量管理网络方面存在问题，整改后进一步提升完善了计量管理。

利用数据比对分析，发现汽车装车醚后碳四液化气携带杂质挂壁，影响流量计计量问题。及时组织储运、电仪拆表、清洗，二次检定，清洗后流量计平均误差为0.06%，保证了出厂计量准确。

发现并解决了汽车装车产品三苯及航煤流量计处自力式调节阀内漏问题，及时采取防范措施，并与检修期间增上了单向阀进行了彻底整改。提升完善了部分计量软件功能，提高了系统稳定性。一是轨道衡称重软件升级，新系统适应win10操作系统，新增进厂空车与自重的比较，净重与标准载重比较，异常差异变色提醒，保证了火车进出异常数据第一时间发现；二是铁路出厂航煤定量装车系统完善，解决了提单不能提取、数据下发后或下位机设定后，监控画面无更改及运行不稳定问题；三是汽车装车软件升级，目的消除二次装车数据传输存在的缺陷，解决装车趋势不能操作站查询问题，实现密度实时监控异常报警，使得汽车装车问题提前预警，保证装车稳定（实施中）。

140人次参加计量操作技能培训；6人参加的河北省仪表行业协会组织的计量专业项目培训考核；4人通过国家注册二级计量师资格考试；检修期间班组间进行计量操作知识学习，新系统应用培训；组织编写衡器、检尺、原油计量岗位操作规程4个，计量操作法41个。企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求。

本周期内共发生抱怨或投诉11起（计量8起、质量3起），产品涉及成品油、轻石脑油、液化气、甲苯等。其中9起为正常计量比对和大检修后首批汽车出厂物料带水等原因引起，公司均通过事前沟通和事后及时跟踪予以解决，未形成投诉；另外2起为汽油和柴油计量投诉各一次，经现场复核未超出合理误差范围，与客户达成一致，未形成理赔，达到了顾客满意。

2020年10月对计划、销售、铁路运输管理职能进行调整，设立销运管理部，撤销计划经营部，发展规划部改为发展计划部；
	管理者代表/企管部/检验计量中心
	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。
	5.3质量目标
	公司制定了8项质量目标，企管部规定了测量考核权限，各管理部门和运行部每月进行考核评分，查2021年9月考核汇总：质量目标制定、考核满足要求。
	企管部/检验计量中心
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？

是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年11月17日开展了一体化管理评审，会议由管理者代表杨良玉主持，公司总经理胡正海参加，就2020年9月1日-2021年10月31日石家庄炼化分公司质量、能源、环境、职业健康安全、HSE、两化融合、测量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，以及对于预期目标的实现程度，找出不足及差距，采取纠正措施，识别改进机会和变更需求，形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的19个方面的问题落实了整改部门。
	企管部
	  否

	4
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查运行一部容302下可燃气体检测测量过程，配备了型号为GQB-200A编号为13280557的可燃气体检测器，2021年7月7日经过河北省计量监督检测研究院检定合格。现场环境标识满足要求。
再生气压力（0.13-0.19）MPa测量过程配备了型号为3051TG2A2B21AB4K，编号为4922963的压力变送器，2021年9月17日电仪中心校准合格。现场环境标识满足要求。

抽查热电部3号CO炉燃气流量测量过程：配备了型号为FKCD35V4-BAFH,编号为ST044755，量程（0-7）kPa压力变送器，2021年9月22日经电仪中心校准合格。现场环境标识满足要求。
	运行一部/热电运行部
	否



	5
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查：抽查运行一部容302下可燃气体检测测量过程，配备了型号为GQB-200A编号为13280557的可燃气体检测器，2021年经过石家庄检定合格，精度等级±2%FS满足计量要求±2%FS验证满足要求。

抽查运行一部再生气压力（0.13-0.19）MPa测量过程配备了型号为3051TG2A2B21AB4K，编号为4922963的压力变送器，2021年9月17日电仪中心校准合格。测量设备最大允许误差0.0004MPa，满足于计量要求中最大允许误差0.0067MPa的要求。

抽查热电部3号CO炉燃气流量测量过程：配备了型号为FKCD35V4-BAFH,编号为ST044755，量程（0-7）kPa压力变送器，2021年9月22日经电仪中心校准合格。测量设备精度0.075%FS满足GB17167标准1.5级要求。验证合格。
	运行一部/热电运行部

	否

	6
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视


	   查运行一部再生气压力关键测量过程，编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视，编制了控制图。

现场抽样容301和容201下可燃气体检测测量过程盲样检测数据一致性好。
	运行一部/热电运行部
	否

	7
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了再生气压力关键测量过程不确定度评定方法正确。
	运行一部/热电运行部
	否

	8
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息
	8.2.2顾客满意度调查
	2020年11月份，运销管理部开展顾客满意度调查，调查采用实名制方式，客户以书面形式将问卷返回。调查内容包括：产品质量、产品包装外观、产品计量、产品销售各环节的服务水平、投诉及意见反馈处理、产品销售定价政策、其他意见及建议等方面。调查对象：中石化各专业销售公司、中航油公司及购买本公司炼油、化工板块连续生产销售的标准自销产品（尼龙6切片、碳十粗芳烃）客户。经过统计，2020年度顾客满意度总体得分96.67分，为近十年最高分。
	运销管理部
	否

	8
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？
	8.2.3测量管理体系审核
	公司于2021.10.18到2021.10.22企管部组织了公司一体化管理体系内审，内审按质量、测量、两化融合和能源体系分7个组，对公司27个行政单位及其下属装置进行了全要素的审核，本次内审不符合一共开具7个，分布在行政事务中心、销运管理部、炼油运行一部、炼油运行四部、炼油运行五部、水务运行部、热电运行部、储运运行部，均为轻微型不符合。各相关部门11月15日前分析不合格原因，制定并实施纠正措施；若有特殊情况，一周内制定整改计划，并报企管部备案。
	企管部
	否

	9
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	不符合01：在储运运行部发现： G201罐雷达液位12.389米，罐量为2845.958t，计量员现场实测液位12.350米，罐量为2836.987t，与封罐量差异0.32%、雷达液位计与人工检尺差异39mm，测温没有按国标《石油和液体石油产品温度测量》上中下三点温度的平均值计算，没有采用便携式电子温度计测温。

企业配备了便携式电子温度计测温，加强监测人员培训管理，测量过程比对监视，不符合经过验证同意关闭。
不符合02：查化工品库房和危化品库房，无计量器台帐，出厂编号B525086020的电子秤和编号562-AT-00005的气体检测报警仪，无检定证书。企业进行了整改，建立了台账，测量设备进行了检定，经过验证同意关闭。
	企管部/检验计量中心
	否

	10
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，用计量管理信息系统升级时机提升完善了计量数据监督功能，组织了三苯、碳十等汽车装车定量装车攻关，聚丙烯定量包装称控制范围攻关，制定完善了监督比对规则，对发现的出厂异常属地负责计量监督，从操作、计量过程、趋势技术分析等进行确认处理，对造成问题的责任单位进行了问题追责处理；修订完善了计量管理办法，物资采购中心制定了测量体系实施细则等，10项改进建议全部落实。
	企管部
	否

	11
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	按照最新的强制管理测量设备目录企业规定了611台件测量设备列入强制检定，随机抽查20台件，溯源管理较好。
	检验计量中心
	否

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书
是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传。

	企管部
	否


 6 / 6

