[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0247-2020-2021
审核员（远程）监督审核记录（一）

企业名称：辽宁吉尔电子有限责任公司
审核员： [image: image2.png]


                               审核日期：2021.12.06上午至12.07上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	通过公司管理者代表吕春艳介绍企业认证后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求技检部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。

抽查《抽油机拖动装置介电强度测试测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照变更（2021.11.27），附工商核验证明。认证范围没有变化。组织结构等没有变化。
	管理层/管理者代表

技检部
办公室
销售部

生产部


	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，

技检部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-11月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：技检部分解质量目标5项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中技检部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 
	技检部、


	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年11月23日，开展了测量体系管理评审，会议由企业总经理委托管代吕春艳主持、并由管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求
	技检部

办公室

	  否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司的测量体系内审：

公司于2021年11月8-9日，组织了公司测量管理体系内部审核。技检部部长陈立民任组长组织审核。内审分1个组，对公司4个部门及1作业区进行了全要素的审核。企业内部审核（测量）体系发现1个符合项。企业及时制定了预防纠正措施，进行纠正整改工作。并在，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。
	技检部

	否

	5
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。查“抽油机拖动装置介电强度测试”关键测量过程见附件《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。
	技检部

	否

	6
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司对上年认证审核中的2个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：1“技检部提供的企业标准Q/DEF 0031-2017《电动机数字化智能控制装置》；依据的标准GB14048.6-2008《 低压开关设备和控制设备 接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器(含软起动器)》标准非现行有效。不满足GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准中6.2.1 程序”。.2”查企业提供《外部供方的合格服务方清单》，技检部对新供方《大连辽南计量检测院有限公司》进行了合格有效性评价，但未列入《外部供方的合格服务方清单》中，不符合GB/T19022-2003标准中 6.4 外部供方条款”经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的2个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项。
	技检部

	否

	7
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效。
	技检部

	否

	8
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	企业无强制检定测量设备。
查《测量设备计量确认表》、《检验报告》等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求，测量设备18台。抽查5台，按要求送检。符合要求。
	技检部

	否

	9
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	（1）公司对标志的使用，符合相关标准和规定；

（2）测量管理体系认证证书用于：大庆油田等招投标单位。

客户二方审核及企业形象广告宣传。
（3）企业进行招投标用。
	技检部、销售部

	否

	10
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业共18台测量设备纳入到测量管理体系管理。

查,编号30116802涂层测厚仪的校准证书，校准机构为“深圳中电计量测试技术有限公司”，校准日期：2021.4.12。粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。
查规格型号为ZC-7（500V 500MΩ），编号20112262的兆欧表，校准日期为2021.4.12设备处于有效检定状态。符合要求。

企业程序文件规定了对环境的控制要求。环境条件满足要求


	技检部、

生产部

生产车间

	否


	11
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	企业新增测量设备、检定校准服务方：深圳中电计量测试技术有限公司 、查检定校准服务方的《合格服务方调查、评价表》”，对1家服务方供方深圳中电计量测试技术有限公司”提供的服务质量等进行了持续评价和监视，评价人：陈立民。符合要求。查办公室，未提供出对新购进的耐压测试仪“南京长崛电子科技有限公司”合格供方的有效性评价资料。不符合不符合GB/T19022-2003标准中6.4外部供方的管理要求。
	技检部

办公室


	次要不符合01

	12
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认


	抽查关键测量过程“抽油机拖动装置介电强度测试”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为NCJ2672D 编号：2012005耐压测试仪证书编号为ZD202104131406，校准日期为2021.04.13；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	技检部


	否

	13
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业共识别了18个测量过程，抽油机拖动装置介电强度测试；绝缘电阻测试、电气间隙、爬电距离尺寸等测量过程列为关键重要测量过程,未增加新的关键测量过程。查原《抽油机拖动装置介电强度测试控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。
	技检部

生产部（车间）
	否

	14
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《抽油机拖动装置介电强度测试不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附《抽油机拖动装置介电强度测试不确定度评定报告》。
	技检部


	否

	15
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查企业的测量设备委外送检机构：抽查“深圳中电计量测试技术有限公司”机构注册号CNAS L10466；其营业执照有效，符合要求。
查设备编号为G78B-0321-052，型号规格为LK2678BX-30A接地电阻测试仪，校准日期为2021.4.12，深圳中电计量测试技术有限公司 ”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。
	技检部


	否

	16
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查2021年度的《顾客满意度调查表》，内部顾客满意度调查结果为99%符合要求。销售部提供2021年外部客户满意度调查问卷。抽查“大庆油田采油四厂”3家，满意100%符合要求。
	销售部

技检部
	否

	17
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？


	8.2.4测量管理体系的监视
	企业对已确认的测量过程按照计划频次实施持续监视。

抽查关键测量过程“抽油机拖动装置介电强度测试”的《测量过程监视记录及控制图》，图中显示已对该测量过程进行了持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附《测量过程监视记录及控制图》。
	技检部


	否

	18
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	公司主要耗能品种为电。配备了2.0级的三相四线电能表1台，，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。

查企业2021年1月至2021年11用电65340kwh；共消耗8.03吨标煤。公司不是重点用能单位。
	生产部

办公室


	否


 1 / 4

