编号：0217-2019-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 中间轴超速档齿轮内孔检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) | Φ63mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | 《中间轴超速档齿轮》产品图纸中的内孔要求 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量参数公差范围：T=±1.25mm； 测量过程最大允许误差：△允≤1/3Ｔ =±1.25×1/10=±0.125mm ； 2、 测量设备的最大允许误差：±0.02mm 测量范围：中间轴超速档齿轮内孔为Φ63mm，而所用游标卡尺测量范围为0-300mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 游标卡尺191236605 |  | （0-300）mm | ±0.02mm |  |  | 2020120904 | 2020.12.09 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围0-300mm，满足计量要求的测量范围Φ63mm的要求。 测量设备检定结果示值误差±0.02mm小于该测量过程导出的计量要求最大允许误差：±0.125mm 验证合格。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年12月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021 年12月6日 |  |  |  |  |  |  |  |  |