测量设备溯源抽查表

编号：0217-2019-2021

| 企业 名称 | 宝鸡市东兴锻造有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 31007 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.25级精密压力表 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.11.26 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 30978 | （0-1.6）MPa | 2.5级 | 0.25级精密压力表 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.11.26 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | 191236605 | (0-300)/0.02mm | ±0.02mm | 5等量块 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020.12.09 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 001 | (0-300) mm | ±0.02mm | 5等量块 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020.12.09 | √ |
| 生产部 | 深度尺 | 002 | (0-150) mm | ±0.02mm | 5等量块 | 岐山县质量技术监督检测检验所 | 2020.12.09 | √ |
| 生产部 | 热电偶 | RD0-01 | （0-1200）℃ | ±9℃ | 二等铂铑10-铂热电偶 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.12.25 | √ |
| 生产部 | 电子秤 | 026976 | TCS—200 | Ш级 | M1级砝码 | 宝鸡市质量技术检验检测中心 | 2021.6.8 | √ |
| 生产部 | 红外测温仪 | 96221 | H-YT3 | ±5℃ | 黑体辐射源±0.5℃ | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2020.12.25 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建立计量标准，测量设备全部送至宝鸡市质量技术检验检测中心、深圳新广行检测技术有限公司、岐山县质量技术监督检测检验所检定、校准，抽查8台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期： 2021年 12月 6日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。