测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 空调制冷量测试过程 |  |  |  | 被查部门 |  | 测试中心 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测 参数 要求 |  | 参数 |  | 制冷量 |  | 导出 计量 要求 |  | 最大允许误差 |  | / |  |
|  |  | 公差 |  | ≥3800W |  |  |  | 允许不确定度 |  | 83W （k=2） |  |
|  |  | 其他要求 |  | 无 |  |  |  | 其他要求 |  | 无 |  |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 测量不确定度 |  | 最大允许误差 |  | 其他特性 |  | 是 |
| 三相电参数综合测量仪 |  |  | （1000~8000）W |  | / |  | ±0.5% |  | 无 |  |  |
| 测温系统 |  |  | （-50－150）℃ |  | / |  | ±0. 1℃ |  | 无 |  |  |
| 差压变送器 |  |  | （80－120）kPa |  | / |  | ±0.5% |  | 无 |  |  |
| 质量流量计 |  |  | （400－2000）kg/h |  | / |  | ±0.5% |  | 无 |  |  |
| 电子秤 |  |  | （0.2－30）kg |  | / |  | ±0.05kg |  | 无 |  |  |
| 大气压力计 |  |  | （80－120）kPa |  | / |  | 0.05级 |  | 无 |  |  |
| 变频电源 |  |  | （0－250）V |  | / |  | 电压：±0.2V 频率：±Hz |  | 无 |  |  |
| 测量过程控制规范 |  |  | 《房间空气调节器GB/T 7725-2004》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法 |  |  | 《房间空气调节器GB/T 7725-2004》 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 常温常湿 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 卢贤伟 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见不确定度评定报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 标准证实分析报告 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 能力验证 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 审核记录： 查计量要求导出满足顾客、组织和法律法规要求；测量方法已受控、环境条件满足要求、操作人员已进行培训合格后上岗；测量不确定度评定方法采用A、B类合成然后扩展，符合要求；已进行测量过程监视。目前该测量过程的控制处于受控状态，并保持有效。 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期： 2021年 12月16日      审核员：    企业部门代表：