受理编号：1264-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 水质PH值测定 |  | 被测参数要求(含公差) |  | PH：(６－９)单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB8978-1996《污水综合排放标准》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB8978-1996标准中表4对污染物最高排放要求：PH：(６－９)mg/L 根据GB6920-86《水质PH值的测定 玻璃电极法》中第5条款中对仪器的规定：“检验使用的仪器至少精确到0.1PH单位，PH范围从0至14”此即为计量要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 便携式PH计/QY-13 |  | PHBJ260 |  | 0.01级 |  | JD918026922 | 2021.12.10 |
| 计量验证记录 PHBJ260便携式PH计经检定：符合0.01级，分辨率0.01PH，测量范围:PH(0-14)。 满足导出的计量要求即GB6920-86对仪器的规定。验证通过，符合要求。 验证结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年12月 11日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 12月26日 |  |  |  |  |  |  |  |  |