编号：1264-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江苏清幽环保技术服务有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 技术部 | 便携式PH计 | QY-13 | PHBJ-260 | 0.01级 | PH检定仪：0.006级；PH标液：U=0.01PH （k=3） | 张家港市检验检测中心 | 2021.12.10 | √ |
| 运维部 | 风速仪 | QY-03 | 410 | U=(0.2-0.5)m/s k=2 | 皮托静压管： （5-10）m/s MPE:0.04 (10-25)m/s MPE:0.01 | 张家港市检验检测中心 | 2021.12.09 | √ |
| 运维部 | 计米器 | QY-06 | / | U=0.15% k=2 | 智能测长仪 MPE：±0.15% | 苏州市计量测试院 | 2021.12.06 | √ |
| 运维部 | 游标卡尺 | 20109678 | (0-200)mm | ±0.03mm | 卡尺量具检定装置: 5等 | 张家港市检验检测中心 | 2021.12.02 | √ |
| 技术部 | 数字温度记录仪 | 01 | DT-615 | 温度:U=0.4℃ 湿度:U=(1.4-1.7)RH% (k=2) | 精密露点仪: MPE:±0.1℃,±0.2CDP | 张家港市检验检测中心 | 2021.12.09 | √ |
| 技术部 | 兆欧表 | 9014309 | ZC25-3 | 电压:Urel=0.2% 电阻:Urel=3.0% (k=2) | 数字多用表： DCU:0.0035% | 广东精衡阳检测科技有限公司 | 2021.08.19 | √ |
| 技术部 | 空盒压力表 | 34309 | （800-1060）hPa | ±2.5hPa | 气压表（计）检定装置：0.02级 | 张家港市检验检测中心 | 2021.12.09 | √ |
| 审核综合意見： （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ） 公司已制定《测量设备计量确认管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》，《量值溯源管理控制程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由技术部负责溯源。公司测量设备均委托苏州市计量测试院、张家港市检验检测中心、广东精衡检测科技有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由技术部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2021年12月26日~12月26日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。