编号：0112-2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 电镀液PH值测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | PH值控制要求：(3.5～4.0)PH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 电镀液PH值测量过程控制规范 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法； - 根据003号作业指导书的规定电镀液PH值控制在(3.5～4.0)PH - 测量要求：1、酸度测量参数范围：(3.5～4.0)PH； - 测量参数最大允许误差：±0.25PH； - 3△允=T×（1/3～1/10）=±0.08PH（取1/3） - 计量要求导出： 选择测量范围(0～14)PH的数显PH计，其最大允许示值误差为±0.01PH。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书编号 |  | 校准日期 |
|  | 数显PH计 |  | (0～14)PH |  | ±0.01C | J20190515835 |  | 2019.05.22 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围:0-14，满足计量要求的测量范围(3,5-4.0)PH的要求。 测量设备校准的示值误差小于导出的测量设备的最大允许误差。 验证结论： ☑符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 2018 年 11 月 28 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |