附录B

接地电阻测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 01 | 测量过程名称 | 接地电阻测量过程 | 测量过程规范编号 |  | LDQ-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 电气车间 | 测量项目 | 接地电阻 | 控制程度 |  | 关键 |
| 测量过程要素概述：用12mΩ标准电阻核查标准进行测量 测量设备：数字接地电阻测试仪 测量方法：数字接地电阻测试仪进行人员测量比对 环境条件：室温测量 软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格，有两年以上经验，且取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用数字接地电阻测试仪对核查标准进行测量，通过人员比对，对测量过程的有效性进行确认： 核查标准电阻值为12mΩ 2019.6.28用接地导通电阻测试仪对核查标准进行三次测量，平均值为12.1mΩ 2019.6.30用接地导通电阻测试仪对核查标准进行三次测量，平均值为12.0mΩ 接地导通电阻测试仪的测量过程的不确定为U=3.8mΩ E==0.1/1.414*3.8=0.019≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 邢成国 日期：2019.6.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |