## 1A
接地电阻测量过程监视统计记录表
测量过程名称： 接地电阻测量过程
被测参数：电阻 测量范围：≦100mΩ， 测量允差：≦100mΩ
测量仪器：数字接地电阻测试仪 测量范围 （20～500）mΩ， 最大允许误差是±3%r+3d
监视方法：统计技术 核查标准：标准电阻12mΩ
序号 | 核查 | 观察记录（mΩ） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2019.6.13 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.06 | 0.1
2 | 2019.6.14 | 12.1 | 12 | 12 | 11.9 | 12.1 | 12.02 | 0.2
3 | 2019.6.15 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.02 | 0.2
4 | 2019.6.16 | 12 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 12.02 | 0.1
5 | 2019.6.17 | 12.1 | 12.1 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.04 | 0.2
6 | 2019.6.18 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.04 | 0.2
7 | 2019.6.19 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12 | 11.9 | 12 | 0.2
8 | 2019.6.20 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.06 | 0.1
9 | 2019.6.21 | 12 | 12.1 | 12 | 12 | 12.1 | 12.04 | 0.1
10 | 2019.6.22 | 12.1 | 11.9 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.06 | 0.2
11 | 2019.7.22 | 12 | 12.1 | 12 | 12 | 12.1 | 12.04 | 0.1
12 | 2019.8.20 | 11.9 | 12 | 11.9 | 12 | 12.1 | 11.98 | 0.2
13 | 2019.9.21 | 12 | 12.1 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.02 | 0.2
14 | 2019.10.21 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12 | 12.1 | 12.02 | 0.2
15 | 2019.11.23 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.06 | 0.1
16 | [6 empty] | 0 | 0
17 | [6 empty] | 0 | 0
18 | [6 empty] | 0 | 0
19 | [6 empty] | 0 | 0
20 | [6 empty] | 0 | 0
21 | [6 empty] | 0 | 0
22 | [6 empty] | 0 | 0
23 | [6 empty] | 0 | 0
24 | [6 empty] | 0 | 0
25 | [6 empty] | 0 | 0
26 | [6 empty] | 0 | 0
27 | [6 empty] | 0 | 0
28 | [6 empty] | 0 | 0
29 | [6 empty] | 0 | 0
30 | [6 empty] | 0 | 0
31 | [6 empty] | 0 | 0
32 | [6 empty] | 0 | 0
33 | [6 empty] | 0 | 0
34 | [6 empty] | 0 | 0
35 | [6 empty] | 0 | 0
36 | [6 empty] | 0 | 0
37 | [6 empty] | 0 | 0
38 | [6 empty] | 0 | 0
39 | [6 empty] | 0 | 0
40 | [6 empty] | 0 | 0
41 | [6 empty] | 0 | 0
42 | [6 empty] | 0 | 0
43 | [6 empty] | 0 | 0
44 | [6 empty] | 0 | 0
| 12.036 |  |  |  |  | 0.16
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 12.036 | mΩ
上控制线 | UCL= |  | 12.1283 | mΩ
下控制线 | LCL= |  | 11.9437 | mΩ
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.16 | mΩ
上控制线 | UCL= |  | 0.33824 | mΩ
下控制线 | LCL= |  | 0 | mΩ
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
核查人员：
接地电阻测量过程控制图
均值控制图
极差控制图
观察值
均值
观察值
极差
控制线
控制线