受理编号：1315-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | SO3质量分数测定（重量法） |  | 被测参数要求(含公差) |  | SO3质量≤51mg 控制范围经验值：（0-45）mg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  | GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、采用重量测量SO3质量控制范围公差：Ｔ=45mg 2、计量要求导出：测量设备的最大允许误差Δ允≤Ｔ×（1/3-1/10）=45mg/3=15mg。（取1/3） 3、被测参数测量范围：SO3质量≤51mg，选择满足测量范围（0-200）mg的称重仪器。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 电子天平/1504088 | FA2004 |  | Ⅰ级 |  | 918072742 | 2021.04.15 |
| 计量验证记录 1、电子天平的测量范围为（0-200）g，满足导出计量要求测量范围(0-200)mg的要求； 2、Ⅰ级电子天平检定证书：0≤m≤50000mg，MPE：±0.5mg， 满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤15mg的要求；验证合格，符合要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年8月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求; - 计量要求导出方法正确; - 测量设备的配备满足计量要求; - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年12月18日 |  |  |  |  |  |  |  |