附录A

阀杆硬度测量过程不确定度评定

测量过程：阀杆硬度测量

测量方法：依据GB/T 230.1  金属表面洛氏硬度试验方法

测量设备：金属洛氏硬度计HR-150DT型硬度计   最大允许误差：±1.5HRC

建立数学模型

f=m

式中：f为被测物体的硬度；m为硬度计显示的硬度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标准值为45.4HRC的硬度块在硬度计上连续测量10次（单位：HRC），得到一组测量列为：45.3；45.2；45.7；45.8；45.7；45.8；45.0；45.9；45.9；45.6。

均值：X=45.6HRC

其单次标准差为：

s==0.37 HRC

在实际测量中，在重复性条件下连续测量5次，

u1== 0.37/=0. =0.165 HRC

2.洛氏硬度计误差引入不确定度u2

洛氏硬度计的最大示值误差为±1.5HRC，按均匀分布，

包含因子，所以

u2=1.5/=0.866 HRC

3.标准硬度块的示值误差很小,忽略不计.

二．合成标准不确定度的计算:

0.88HRC

三．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:U=k×=2×0.88 = 1.76HRC

评定人：                                  2021.1.18.