编号：0010-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 锅炉风室压力 |  | 被测参数要求(含公差) |  | (8～9)kPa±0.5kPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 锅炉运行规程 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1、锅炉风室压力控制范围：(8～9)kPa±0.5kPa，T=1kPa 2、计量要求导出：测量设备的最大允许误差Δ允≤Ｔ×（1/3-1/10）=1/3=0.33kPa。（取1/3） 3、被测参数测量范围：锅炉风室压力：(8～9)kPa±0.5kPa，选择满足测量范围（5-12）kPa的压力测量设备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定记录编号 | 检定日期 |
|  | 压力变送器/5517941 |  | （0-16）kPa |  | 0.5级 |  | HC/J08031 | 2021.4.28 |
| 计量验证记录 1、压力变送器测量范围为（0-16）kPa，满足导出计量要求测量范围（5-12）kPa的要求； 2、压力变送器检定结果：准确度等级符合0.5级，则MPE：±0.08kPa， 满足导出计量要求最大允许误差Δ允≤0.33kPa的要求；验证合格，符合要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年6月12日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年12月 23日 |  |  |  |  |  |  |  |  |