附1：

总氮（TN）水质在线自动监测仪绝缘电阻

检测过程不确定度评定报告

- 测量过程
1.1、测量方法：Q/450100-005-2021总氮（TN）水质在线自动监测仪。

1.2、环境条件：常温。

1.3、检测设备：绝缘电阻测试仪，最大允许误差±5%，校准不确定度Urel=2.6%,k=2

1.4、被测对象：绝缘电阻≥20MΩ，经验值(30-50)MΩ。

1.5、测量过程：将仪器电源线断开，将仪器开关置于接通状态，使用绝缘电阻测试仪连接到监测仪电源输入端对外壳接地点，测量仪器的绝缘电阻值。

- 数学模型

ΔL=L

式中：ΔL ---被测样件的绝缘电阻值

- ----绝缘电阻测试仪显示的电阻值

- 输入量的标准不确定度评定

输入量的不确定度来源于：a)测量重复性引入的标准不确定度u1；b)测量设备引入的标准不确定度u2。

3.1测量重复性引入的标准不确定度u1的评定

对测量重复性引入的标准不确定度u1进行A类评定：在绝缘电阻测试仪正常工作状态下，同一组人，用同一台绝缘电阻测试仪，在相临近的时间内重复测量10次，得到10个测量数据汇于表1：

表1重复性数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L（MΩ） | 38.5 | 38.7 | 38.8 | 39.0 | 38.5 | 38.6 | 38.5 | 38.7 | 39.0 | 38.6 |

测得值的算术平均值：x=k=1nxkn＝38.69（MΩ）

单个测量值的实验标准差：s=k=1nxk-x2n-1＝（MΩ）

被测量估计值（L(（MΩ）)）标准不确定度分量u1：（L(（MΩ）)为1组数据的平均值，取n=1）

标准不确定度分量： u1=S=0.19（MΩ）

3.2、测量设备引入的标准不确定度u2。

依据绝缘电阻测试仪的校准证书出具的最大允许误差为±5%，取半宽a=5%,，服从均匀分布，k取3，则

u2=5%×50（MΩ）3=1.44MΩ

4、合成标准不确定度的评定

4.1标准不确定度汇总表

输入量的标准不确定度汇总于表2。

表2   标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度值 |
| --- | --- | --- |
| 标准不确定度u1 | 测量重复性所引入的不确定度 | 0.19（MΩ） |
| 标准不确定度u2 | 测量设备引入的不确定度 | 1.44（MΩ） |

4.2合成标准不确定度的计算

合成标准不确定度可按下式得到：

uC=u12+u22=0.192+1.442=1.45MΩ

5、扩展不确定度的计算

取包含因子k = 2,置信概率 95％,  得

U＝ kuc＝2×1.45（MΩ）＝2.9（MΩ）

6、测量不确定度的报告与表示

U＝2.9（MΩ）  k = 2