编号：0008-2020-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | DN65PN1.0直埋式补偿器水压试验 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 质检部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 3.1-3.4MPa |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | 0.1MPa |
|  |  | 公差T |  | 0.3MPa |  |  |  |  | 允许不确定度 |  |
|  |  | 其他要求 |  |  |  |  |  |  | 测量范围 | （0~5）MPa |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他计量特性 |  | 满足 |
| 1.压力表 |  |  | （0~5)MPa |  |  |  | ±0.08MPa |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | RXJ/CLGC-2021-01《补偿器水压试验过程控制规范》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量方法编号 |  |  | RXJ/FB201301-01《直埋式补偿器》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 环境条件 |  |  | 常温 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 操作人员姓名 |  |  | 许自强 培训合格 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 见《DN65PN1.0直埋式补偿器的测量不确定度评定》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 有效性确认方法 |  |  | 见《DN65PN1.0直埋式补偿器水压试验的测量过程有效性确认记录》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 见《DN65PN1.0直埋式补偿器水压试验的测量过程监视统计表》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 见《DN65PN1.0直埋式补偿器水压试验的测量过程监视控制图》 |  |  |  |  |  |  | 满足 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求； 2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能均受控； 3. 测量过程不确定度评定方法正确； 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求； 5. 测量过程监视在控制限内；测量过程控制图绘制方法正确。 审核结论： √ 符合 有缺陷 不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2021   年12月30日      审核员：        企业部门代表：