受理编号：1359-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≥5MΩ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | DT/CL-2021-01 《ZYEM高效生物水处理装置绝缘电阻检测测量过程控制规范》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.最大允许误差：测量参数公差范围T：5MΩ △允≤T×1/3=5*1/3=1.67MΩ=±0.83MΩ（1/3原则）； 2. 测量范围：≥5MΩ，按照1/3的原则，测量设备测量范围选取0-1000MΩ的绝缘电阻表。 3.测量设备校准不确定度推导： =1.67/3=0.56MΩ。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备名称/编号 | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  |  | 绝缘电阻表 | ZC25B-4 |  | ±10%T U=0.125MΩ，k=2 |  | 821001879-001 | 2021.3.18 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围0-1000MΩ＞计量要求的测量范围≥5MΩ。 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差（T=5MΩ）：5×±10%=±0.5MΩ＜导出计量要求的最大允差±0.83MΩ； 3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度U=0.125MΩ，k=2即＜导出计量要求的测量不确定度0.56MΩ，k=2。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 周学军 验证日期： 2021 年 12 月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备满足计量要求。 - 测量设备检定/校准合格。 - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2021年 12月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |