[image: image1.png]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0009-2020-2021
审核员监督审核记录（一）

企业名称：东营市久诺尔石油设备有限公司
审核员：[image: image2.png]


                                    审核日期：2021.12.29下午至12.30上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

企业建立测量体系后取得了哪些成绩？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

对投诉的处理情况：
企业组织机构有否变更？产品有否增加？
	5.2顾客为关注焦点
	通过公司管理者代表孙振英介绍企业监督后一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。质量技术部等部门均已识别顾客的测量要求通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业在生产产品和销售产品均能够满足顾客在行业标准对产品和销售的要求。产品质量较好，未有顾客投诉。顾客满意度达到标准要求。
抽查《护栏、围栏的壁厚测量过程计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。
企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。

公司在测量管理体系运行方面正常，营业执照变更（2021.12.20）、附：工商核准证明。认证范围、企业管理者代表、组织结构等没有变化。
	管理层/管理者代表

质量技术部生产部
综合办公室供销部


	否

	2
	企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。


	5.3质量目标
	企业制定了总的5项质量目标，

质量技术部已对公司总的质量目标进行分解，统计，2021年1-11月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求按月考核。查考核记录：质量技术部分解质量目标5项完成情况：查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》中质量技术部质量目标完成情况，均已完成质量目标。 
	质量技术部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？

企业最高管理者是否主持审评？频次？
是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？


	5.4管理评审
	2、公司的测量体系管理评审：

公司于2021年12月26日，开展了测量体系管理管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表孙振英主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具、检验记录的管理上的薄弱环节，提出规范产品检验、检测记录，加强计量器具的管理，做好人员培训工作问题，落实了整改部门。管理评审结论为：公司测量管理体系基本有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求
	质量技术部综合办公室

	  否

	4
	企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	公司的测量体系内审：

公司于2021年12月20月，组织了公司的测量管理体系内审。管理者代表代孙振英组长组织审核。1个内审组对公司包括管理层在内的4个部门及1个作业区组进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。建议企业内审员参加培训、满足测量体系认证工作的需求。
	质量技术部
	建议项

	5
	企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视?
	8.2.4

测量管理体系的监视
	查企业已建立了《测量管理体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。

对列入体系管理的测量设备的计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。查“护栏、围栏的壁厚测量过程”关键测量过程见附件《测量过程监视记录及控制图》。满足要求。
	质量技术部
	否

	6
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。
	8.3不合格控制
	公司对上年度监督审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，采取了如下纠正措施：已对开出的不符合项：“质量技术部提供的 “原材料检验记录”；产品名称：热镀锌方管，检验日期：2021年1月11日，没有记录编号及验收依据标准等信息。不符合GB/T19022-2003标准中7.2.4条款a）”，.经本次现场审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司上次监督审核中确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，纠正措施有效，预防再次发生。同意关闭不符合项
	质量技术部
	否

	7
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	公司对内部审核中的1个不符合项，及时制定整改计划，已对开出的不符合项针对1项不符合项的整改资料齐全。审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确定的1个不符合项，该公司所采取的纠正措施按时整改完成，质量技术部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。

	质量技术部
	否

	8
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	质量技术部提供“太阳能控制器检验录”，检验日期：2021/12/11“技术参数““检测数据”计量单位描述正确满足要求。
测量设备9台。抽查6台企业没有强检设备、其他设备按要求送检。符合要求。
	质量技术部
	否

	9
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书，是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	1）公司测量管理体系认证证书用于开发市场，用于企业形象广告宣传；

2）企业产品主要用于胜利油田等项目的招投标用。投标加分；公司对标志的使用，符合相关标准和规定。
	供销部
	否

	10
	抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？

测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境
	企业共9台测量设备纳入到测量管理体系管理。

查,编号3654815的耐压测试仪，校准机构为“深圳市高铁计量检测有限公司”，证书编号：GT210151367，检定日期：2021年1月15日。查：编号1920509程控接地电阻测试仪，校准日期2021年1月15日证书编号：GT210151362
粘贴了计量确认状态标识，证书信息与台账信息一致。量值已溯源到SI单位。
企业程序文件规定了对环境的控制要求。环境条件满足要求


	 质量技术部生产部、

（车间）

	否

	11
	企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？


	6.4外部供方
	抽查了《外部合格服务方清单》质量技术部未能对服务方：“深圳市高铁计量检测有限公司”提供持续评审的记录。不符合审核准则条款号： GB/T 19022-2003标准6.4外部供方的规定要求。
供销部合格供方调查评价表编号：JNR/CLJL-11，生产厂名称：南京金川电表制造有限公司，产品名称ZC25-4B型绝缘电阻表已对供方进行持续评价，评价时间为2020112.25，符合要求
	质量技术部供销部

	次要不符合01

	12
	抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1计量确认

7.1.1总则
	抽查关键测量过程“护栏、围栏的壁厚测量过程”的“计量要求导出和计量验证记录表”，测量要求识别正确；所配备的测量设备为规格型号为（0-300) mm游标卡尺，证书编号为SDBC-20210816--0374，检定日期为2021.8.16；查“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。

企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。
	质量技术部
	否

	13
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	企业共识别了3个测量过程，未新增加关键测量过程。《护栏、围栏的壁厚测量过程控制规范》，并按照规范的规定对测量过程进行了控制及有效性确认。查：质量技术部提供“试验设备功能检查记录”记录编号：DYJNR-JL-044记录中。检查内容、检查结果等技术参数满足测量要求。
	生产部质量技术部
生产车间

	否

	14
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3.1测量不确定度


	企业编制了《不确定度评定控制程序》，满足标准要求。抽查《护栏、围栏的壁厚测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附《护栏、围栏的壁厚测量过程测量过程不确定度评定报告》。
	质量技术部
	否

	15
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	抽查企业的测量设备委外送检机构：深圳市高铁计量检测有限公司机构注册号CNAS L6721。其营业执照有效，符合要求。
查设备编号为A44025，型号规格为(0-25)mm外径千分尺，校准日期为2021.01.15，检定机构为“深圳市高铁计量检测有限公司”，设备处于有效校准状态，溯源符合要求。
	质量技术部
	否

	16
	就顾客的计量要求是否

已满足来监视有关顾客

满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	查2021年度的《顾客满意度调查表》，综合办公室部提供内部结果为97%。供销部提供外部顾客满意度调查：东营市顺泰工贸公司、东营市佳奇市政工程有限公司等8份，外部顾客满意度为：97%。符合企业的要求。
	供销部

综合办公室
	否

	17

	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	能源管理
	企业主要耗能为电和水；查企业2021年1-11月，能耗总量1.27吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表1块和2.5级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。
	综合办公室
	否


 1 / 4

