编号：0132-2018-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | DN100旋进流量计检定过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | （0-650）m³/h 1.0级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《JJG 1121-2015 旋进漩涡流量计检定规程》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 最大允差/精度等级：被检测仪表的准确度为1.0级，《JJG 1121-2015 旋进漩涡流量计检定规程》规定，标准表法空气流量标准装置的精确度等级为0.2级，检测装置的计量要求为0.2级。 测量范围：650m³/h*3/2=975m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 标准表法空气流量标准装置/1204 |  | LBZ-Q （0-7000）m³/h |  | U=0.3%(K=2) 0.2级 |  | F2021-3070261 | 2021年11月12日 |
| 计量验证记录 - 流量标准装置的流量范围为（0-7000）m³/h,满足导出计量要求975m³/h的要求。 - 2、流量标准装置精度等级0.2级，满足导出计量要求0.2级的要求。 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021 年11 月 12 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已经检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期： 2021 年12 月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |