[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0137-2018-2021
审核员监督审核记录(三)

企业名称：四川蓝剑饮品集团有限公司

审核员：   [image: image2.png]


                                 
审核日期： 2022年1月4日 上午至2022年1月4日 下午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？

	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 

7.3.2溯源性
	查四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(蓥华山)出厂编号：19E209137，型号规格：AS-K8的声级计，校准日期：2021年7月19日；校准证书编号：校准字第202107003503号，检定机构为“中国测试技术研究院（计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01002号，符合要求。查出厂编号：C46131,型号规格：ACS-30的“电子秤”，检定日期2021年4月14日，设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 检定机构为“什邡市计量检定测所，计量检定机构授权证书号：（德市）法计（2016）10605号），符合要求。  查 蓥华山瓶装矿泉水灌装工艺文件，文件编号：BSG/YHS-07，文件有效。
查四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)
的出厂编号1010005的“酸度计”，其证书编号20210603276，校准日期2021年5月25日，有效日期：2022年5月24日，并做确认。校准机构为“德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）10601号），符合要求。
现场抽查以上测量设备的校准证书，校准机构为“德阳市计量测试所，证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。

公司已建立压力计量标准。查《设备检定/校准计划表》，使用测量设备均委外送检至“德阳市计量测式所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）10601号）、 什邡市计量检定测所，计量检定机构授权证书号：（德市）法计（2016）10605号），机构进行计量检定/校准。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
	四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(蓥华山)
四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)

	否

	2
	抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	   查四川蓝剑蓥华山天然矿泉

水有限公司(蓥华山)测量过程“锰砂、石英砂、活性炭过滤罐、精滤压力检测”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为63644的“压力表”，检定机构为“德阳市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（川）法计（2019）10601号），符合要求。检定证书编号为20211002400；检定日期为2021年10月21日；已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。
	四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(蓥华山)
四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)

	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度


	查《测量过程控制一览表》，本年度无新增测量过程。

查四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)对《原水PH值检测》过程的测量要求进行识别，并导出了计量要求，查一般测量过程《原水PH值检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《原水PH值检测过程》进行了有效性确认，符合要求。
	四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(蓥华山)
四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)

	否

	4
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	  查四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)产品氯离子检测过程，按批次用比对方法进行监视，有监视记录，测量过程有计量确认。符合要求。

	四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(蓥华山)
四川蓝剑蓥华山天然矿泉水有限公司(美信)

	否


 2 / 2

