编号：1369-2021

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 高特控股集团有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置 名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品管部 | 耐震 压力表 | Y00510907 | (0-4)MPa | 1.6级 | 精密压力表 0.4级 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.4 | √ |
| 生产部 | 超声波测厚仪 | CSB-001 | GM130 | ±（1%H+0.1）mm | 超声波标准厚度试块 ±（0.01-0.05）㎜ | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.6 | √ |
| 品管部 | 游标 卡尺 | 1000258 | (0-150) mm | ±0.03mm | 量块 4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.4 | √ |
| 品管部 | 里氏 硬度计 | 52604 | HT-6230 | ±12HLD | 标准里氏硬度块： 均匀度：2.4% | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.6 | √ |
| 生产部 | 游标 卡尺 | CB744036 | (0-300) mm | ±0.03mm | 量块 5等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.4 | √ |
| 品管部 | 外径 千分尺 | GB/T1216 | (0-25)mm | ±0.004mm | 量块 4等 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2022.1.6 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。测量设备全部委托深圳汇科计量检测技术有限公司进行校准，校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年1月7日~ 2022年1月8日上午。 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |