测量设备溯源抽查表

编号：0218-2020-2021

| 企业名称 | 浙江正辉照明工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/ 校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 研发部 | 高低温交变湿热试验箱 | ZH1105008 | 60JS-300 | ±2℃ ±5%RH | 温湿度巡检仪 U=0.3℃，k=2 U=1.5%RH, k=2 | 深圳新广行检测 技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 生产部 （车间） | 接地电阻测试仪 | ZH1702008 | CS2678 | ±5% | 接地电阻检定装置 Urel=0.07%，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 生产部 （车间） | 绝缘电阻表 | ZH1603001 | ZC25-4 | 10级 | 兆欧表标准电阻器Urel=0.06%，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 生产部 （车间） | 外径千分尺 | A02484 | (0-25)mm | ±4μm | 量块 4等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 生产部 （车间） | 耐压测试仪 | ZH1405001 | CS2670A | ±5% | 数字高压表 ACV: Urel=0.33% DCV : Urel=0.16% (k=2) | 深圳新广行检测 技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 生产部 （车间） | 压力表 | ZH1930016 | 0-25MPa | 2.5级 | 精密数字压力表 0.05级 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.10.10 | √ |
| 研发部 | 光谱彩色 照度计 | ZH1709003 | SPIC-200 | 照度准确度±（3%读数+1个字） | 光度计量检定系统Urel=1.2%，k=2 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 品管部 | 游标卡尺 | SDK73201010505 | (0-300)mm | ±0.04mm | 量块 5等 | 深圳新广行检测技术有限公司 | 2021.04.12 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源、均送至具备相应资质的深圳新广行检测技术有限公司进行校准,校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年01月06日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。