受理编号：1372-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 封隔器总装水压密封试验 |  |  | 被测参数要求(含公差) | (15+3)MPa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | SY/T5404-2011和HF/CL-01封隔器总装水压密封试验测量过程控制规范 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.最大允许误差：测量参数公差范围T：3MPa △允≤T×1/3=3*1/3=1MPa=±0.5MPa（1/3原则）； 2.测量设备校准不确定度推导： =1/3=0.33MPa。 3. 测量范围：被测参数要求（含公差）(15+3)MPa，按照压力表量程20%～80%的要求，测量设备测量范围选取(0-25)MPa 耐震压力表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 耐震压力表 243587 |  | (0-25)Mpa | ±1.6% Urel=0.1%，k=2 |  |  | A0437553 | 2021.10.16 |
| 计量验证记录 1、测量范围：测量过程实际配备的测量设备的测量范围(0-25)MPa＞导出计量要求的测量范围(15-18)MPa。 2、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的最大允差：25MPa×(±1.6%)=±0. 4MPa＜导出计量要求的最大允差±0.5MPa； 3、测量过程实际配备的测量设备检定/校准后的测量不确定度Urel=0.1%，k=2＜导出计量要求的测量不确定度U=0.33MPa，k=2。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期： 2021年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年1月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |