受理编号：1379-2021

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | DN20水表示值误差测量 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 高区流量（Q2≤Q≤Q4）: ±2% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB∕T 778.1-2018 《饮用冷水水表和热水水表 第1部分：计量要求和技术要求》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 测量要求：DN20水表示值误差在高区流量（Q2≤Q≤Q4）:±2% 容积法检定，工作量器容积10L、100L 导出测量要求： 1、 最大允差或准确度等级要求：JJG162-2019饮用冷水水表检定规程7.1.1.1计量标准器中规定：“检定水表计量性能的计量标准器为准确度等级0.2级的水表的检定装置，或扩展不确定度（k=2）优于水表最大允许误差绝对值1/5 的水流量标准装置。此即为计量要求。 2、检定容积10L、100L，要求检定装置工作量器容积满足10L、100L。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 检定证书编号 | 检定日期 |
|  | 水表检定装置/20160109-1 |  | XBT15-25BCN16 |  | 0.2级 |  | NJ-2021102089 | 2021.10.28 |
| 计量验证记录 1、水表检定装置工作量器测量范围：（10～100）L，满足测量范围10L、100L要求。 2、水表检定装置准确度等级为0.2， 满足JJG162-2019饮用冷水水表检定规程7.1.1.1条要求。 验证合格，符合要求。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年11月 02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求 - 计量要求导出方法正确 - 测量设备的配备满足计量要求 - 测量设备已检定/校准 - 测量设备验证正确 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年 1月 9日 |  |  |  |  |  |  |  |  |