编号：1379-2021

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | DN20水表示值误差测量 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质管理部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 示值误差 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  | 4% |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | / |  |  |  |  | 其他要求 | 0.2级 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 示值误差 | 其他计量特性 |  | 是 |
| 1. 水表检定装置 |  |  | （10～100）L |  |  |  |  | 0.2级 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | GF-01 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG162-2019饮用冷水水表检定规程 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度:(10-30)℃ 湿度：≤93%RH |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 崔适南（经培训） |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：2022年1月9日    审核员：                企业部门代表：