[image: image1.jpg]


   

       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0254-2019-2021
审核员现场审核记录

企业名称：九江萍钢钢铁有限公司
审核员：[image: image2.png]


                审核日期： 2022年1月13日-2022年1月14日上午
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查设备材料公司测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立了2021年合格供方清单，查验相关资质，已保存评价记录。查看余姚太平洋称重工程有限公司营业执照范围：仪表、传感器、自动电器开关及相关设备、电子衡器的制造，从8个方面进行评价，综合得分81分；查看江苏红光仪表厂有限公司营业执照范围：抗震压力表、仪器仪表、阀，综合得分77分。
检测部2021年《服务方评价记录》对九江市计量所进行了评价，评价内容包括资质证书编号、资质证书有效期、服务项目等做出评价。
	设备材料公司、检测部、
	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	查检测部编号为UL1516431L红外测氮仪 2021.3.12日中溯计量检测有限公司校准；
查检测部出厂编号为B127163301
的AR224CN电子天平2021年4月14日九江市计量所检定合格；
检测部实验室有温湿度记录，环境条件满足要求。
抽查动力厂编号为160003298770的三相四线多功能电能表2017.3.23日国网江西省电力科学研究院检定合格，有效期2023.3.22。现场标识、台账信息和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。
	检测部、动力厂、设备材料公司


	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？


	7.1.计量确认


	查检测部编号为UL1516431L红外测氮仪 2021.3.12日中溯计量检测有限公司校准；扩展不确定度Urel=0.6% (k=2)；
查检测部出厂编号为B127163301
的AR224CN电子天平2021年4月14日九江市计量所检定合格，测量设备
计量特性I级； 

抽查动力厂编号为160003298770的三相四线多功能电能表2017.3.23日国网江西省电力科学研究院检定合格，有效期2023.3.22。测量设备
计量特性0.2S。有计量确认记录。

 仪器设备计量确认过程记录：从计量要求、计量特性、最大允差、准确度等级进行验证，验证满足要求。确认间隔有效期12个月。

验证方法正确。

	检测部、动力厂

	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程


	检测部2021年10月新编制1）X射线荧光光谱分析仪试验测量过程控制规范2）库仑仪试验测量过程控制规范3）直读光谱分析仪试验测量过程控制规范4）拉伸试验测量过程控制规范，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备提出了控制要求，目前还没有开展。
	检测部、动力厂

	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	检测部1）X射线荧光光谱分析仪试验测量过程控制2）库仑仪试验测量过程控制3）直读光谱分析仪试验测量过程控制4）拉伸试验测量过程控制，仅编制规范，还没有开展测量不确定度评定。建议尽快实施测量过程控制。
	检测部、动力厂
	否

	6
	就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。
	8.2.2顾客满意
	检测部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，下发47份《顾客满意度调查表》，查看顾客满意度调查报告，顾客在“检验准确性、检验及时性、检验公正性、投诉处理及时性、服务态度与质量、办事程序简单便利程度、价格合理性”七个方面的评价有所不同，其中“服务态度与质量”，对评价最高，得分96.8分，2021年顾客满意度综合得分93.6分。
	检测部
	否


 1 / 7

