附3

测量过程有效性确认表

| 测量过程编号 |  | 202102 | 测量过程名称 | 电动正三轮摩托车驻车制动力检测过程 | 测量过程规范编号 |  | JSJPCL-GF-2021-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 检测中心 | 测量项目 | 驻车制动力 | 控制程度 |  | 关键控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：型号规格CHM3的脚踏力计，最大允许误差：±10N，不确定度：Urel=0.5% k=2 测量方法：按照GB20073-2018《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看型号规格CHM3的脚踏力计，校准日期：2021年03月05日，溯源符合要求。 2、用比对法对测量过程进行有效性确认： （1）2021年12月02日，用型号规格CHM3的脚踏力计对驻车制动力进行5次测量，计算得平均值：1=313.8N。 （2）2021年12月17日，用型号规格CHM3的脚踏力计对驻车制动力进行5次测量，计算得平均值：2=316.6N。 测量过程的扩展不确定度U=12.6N，k=2 En=0.16 E n=0.16<1时，此测量过程有效。 确认人员：张振 日期：2021年12月17日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |