编号：0007-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业 名称 | 福建德傲表计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设 备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置 名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生产部 | 水表检验装置 | SY2020626 | SYSZ25 | 0.2级 | 液体流量标准装置检定装置 质量法 Urel =0.012%, k=2 | 福建省计量科学研究院 | 2021.09.03 | √ |
| 生产部 | 水表检验装置 | SY2020625 | SYSZ25 | 0.2级 | 液体流量标准装置检定装置 质量法 Urel =0.012%, k=2 | 福建省计量科学研究院 | 2021.09.03 | √ |
| 生产部 | 压力 传感器 | P1120C435 | SUP-P300 2.5MPa | 0.1级 | 活塞式压力计 标准装置 0.05级 | 泉州市计量所 | 2021.07.19 | √ |
| 品管部 | 温度传感器 | 159991 45 0013 | Pt100 | A级 | 铂电阻温度计 二等 | 大连计量检验检测研究院有限公司 | 2021.09.09 | √ |
| 生产部 | 电子数显卡尺 | K20B251952 | （0-150）mm | ±0.03 mm | 量块 3等 | 安正计量检测有限公司 | 2021.11.23 | √ |
| 生产部 | 压力表 | HA69530760376 | （0～1.6）MPa | 1.6级 | 数字压力校验仪 ±0.5% FS | 安正计量检测有限公司 | 2021.11.23 | √ |
| 审核综合意見： 公司已制定了《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》、《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。测量设备委托4家检定/校准机构，分别为福建省计量科学研究院、泉州市计量所、大连计量检验检测研究院有限公司、安正计量检测有限公司检定校准，其证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年01月12日下午~ 2022年01月13日。 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。