编号：0014-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 单相电能表校验 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 220V 5A（cosφ=1.0）电能误差±1.0% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 17215.321-2021 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法： - 被测参数要求220V 5A（cosφ=1.0），选择测量设备输出范围应能覆盖此参数。 - 被测参数要求电能误差±1.0%,T=1%。Δ允=T/3=1%/3=0.33%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 单相电能表检定装置/1101104 |  | PTC-8125D |  | 0.1级 |  | V2021-01-182 | 2021-09-16 |
| 计量验证记录 - 选择的测量设备测量范围为（57.7-280）V,（0.1-200）A，(0-360)°,满足导出测量范围的要求； - 选择的测量设备准确度等级为0.1级，0.1%<Δ允=0.33%，满足导出计量要求的要求。 验证结论：符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年9月17日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已进过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年01月14日 |  |  |  |  |  |  |  |  |