编号：0008-2018-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 磁力式布氏硬度计测量过程 |  | 被测参数要求(含公差) | （280-340）HBW |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | JXZJ2021002《机加工用无缝钢管采购》技术协议 |  |  |  |
| 计量要求导出方法 原材料φ408×33调质无缝管20MnTiB布氏硬度要求为（280-340）HBW。 被测参数要求的测量范围：（280-340）HBW，选择测量设备的测量范围应能覆盖该参数的范围。 导出计量要求：T=340-280=60HBW，Δ允=T/6=10HBW。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 磁力式布氏硬度计/190009 |  | (100-650)HBW | ±2%H (H-测量值) |  | 03LJ20210695 | 2021.3.23 |
| 计量验证记录 选择测量设备磁力式布氏硬度计的测量范围为(100-650)HBW，满足被测参数的范围要求； 磁力式布氏硬度计在(280-340)HBW范围内的最大允许误差为±6.8HBW(H-测量值)，6.8HBW＜Δ允=10HBW，满足导出计量要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021年3月24日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022年1月22日 |  |  |  |  |  |  |  |