上海为源物联科技有限公司

水表耐压强度试验台系统比对记录

压力表1    编号：1024353    范围（0-1.6）MPa     校准日期：2021.10.8  校准状态：符合1.6级，

压力表2    编号：1024351    范围（0-1.6）MPa    校准日期：2021.10.8  校准状态：符合1.6级。

| 日期 | 测量过程名称 | 压力表1 | 压力表2 | 误差 P1-P1≤±0.016(MPa ) | 耐压测试 压力保持10分钟 | 结 论 | 监视人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021.9.25 | 耐压测试 | 1.011MPa | 1.008MPa | 0.003 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.10.8 | 耐压测试 | 1.006MPa | 1.008MPa | -0.002 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.10.29 | 耐压测试 | 0.996MPa | 1.002MPa | -0.006 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.11.15 | 耐压测试 | 1.005MPa | 1.008MPa | -0.003 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.11.28 | 耐压测试 | 1.007MPa | 1.005MPa | 0.002 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.12.6 | 耐压测试 | 0.994MPa | 0.996MPa | -0.002 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.12.17 | 耐压测试 | 0.996MPa | 1.002MPa | -0.006 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2021.12.29 | 耐压测试 | 1.009MPa | 1.003MPa | 0.006 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |
| 2022.1.9 | 耐压测试 | 1.011MPa | 1.008MPa | 0.003 | 压力保持 | 合格 | 张国仪 |