编号：0251-2019-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 软管内径测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | Φ9.5mm±0.4mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | CJT490 2016 《燃气用具连接用金属包覆软管》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 被测参数公差T=±0.4mm 1．测量设备最大允许误差：△允≤T×1/3=±0.4×1/3=±0.13mm 2.测量设备校准不确定度推导： =0.13×1/3=0.043mm 3．测量范围推导：Φ9.5mm±0.4mm ，测量范围向两边延伸为：（8-12）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 数显游标卡尺 JN148 |  | （0～150）mm | 0-70mm段 ±0.02mm， U=0.01mm k=2 |  | CD-2021000130 |  | 2021.03.10 |
| 计量验证记录 测量设备的测量范围为（0～150）mm，满足导出计量要求测量范围（8-12）mm的要求； 测量设备的最大允许误差为±0.02mm，满足导出计量要求最大允许误差△允≤±0.13mm的要求； 测量设备的校准结果的 U=0.01mm k=2，满足导出计量要求U95允≤0.043mm的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年03 月15 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备已检定/校准； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年01 月14 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |