编号：0225-2020-2022

测量过程控制检查表

| 测量过程 (参数)名称 |  | 压力表示值误差检测 |  |  |  | 企业部门 |  |  | 品质部 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数 要求 |  | 参数M |  | 压力 |  | 测量过程计量要求 |  |  | 最大允许误差 | / |
|  |  | 公差T |  |  |  |  |  |  | 允许不确定度 | / |
|  |  | 其他要求 |  | 1.6级 |  |  |  |  | 其他要求 | 0.4级 |
| 测量过程要素控制状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程要素 |  |  | 计量特性 |  |  |  |  |  |  | 是否满足 计量要求 |
| 测量设备名称 |  |  | 测量范围 |  | 校准不确定度 |  | 测量误差 | 其他特性 |  | 是 |
| 1.精密压力表 |  |  | （0-2.5）MPa |  |  |  |  | 0.4级 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量过程控制规范编号 |  |  | HRCK/CL-GF-02 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量方法编号 |  |  | JJG52《弹簧管式一般压力表、压力真空表和真空表》 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 环境条件 |  |  | 温度：20±5℃ 相对湿度小于85% |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 操作人员姓名 |  |  | 连玲玲(经培训) |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量不确定度评定方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 有效性确认方法 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 测量过程监视方法、 监视记录 |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 控制图绘制(如果有) |  |  | 另附 |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 综合评价 | 1.测量过程控制规范编制满足要求 2. 测量过程要素如，测量设备、测量方法、环境条件、人员操作技能受控 3. 测量过程不确定度评定方法正确 4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求 5.测量过程监视在控制限内测量过程控制图绘制方法正确 审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审核日期：  2022 年1月11日           审核员：            企业部门代表：