编号：0050-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 机动往复泵 14MPa DN32 泵流量检测过程 |  | 被测参数要求(含公差) |  | 在14MPa下额定流量41m3/h （38.95~45.1）m3/h |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | GB/T 9234-2018《机动往复泵》 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） GB/T 9234-2018《机动往复泵》规定：机动往复泵在14MPa满负荷时，额定流量41m3/h（38.95~45.10）m3/h，即计量要求。 1、测量参数公差范围： T=45.10-38.95=6.15 m3/h； 导出测量设备的最大允许误差△允≤1/3Ｔ=6.15ꓫ1/3=±1.02m3/h 2、测量设备校准不确定度推导： = 2.05×1/3= 0.68m3/h 3、测量范围导出：被测参数41 m3/h, 配备的电磁流量计为(0~50) m3/h。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 综合性能测试台 （软件） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电磁流量计 SE1411181 |  | SE203DM |  | ±0.5%FS |  | LL120200702003 | 2020.7.2 有效期二年 |
|  | 压力变送器 447963 |  | 0-60MPa/ (4-20)mA |  | 0.5级 |  | RD168210319005 | 2021.3.19 |
| 计量验证记录 1、测量设备电磁流量计远程至综合性能测试台（软件）显示机动往复泵测量范围为0-50m3/h，满足的要求。 2、测量设备准确度等级为±0.5%FS，当检测41 m3/h ，允许误差为±0.205m3/h，满足导出的计量要求最大允许误差±1.02 m3/h的要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年 04月02 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 被测参数要求识别是代表了“顾客”的要求；计量要求导出方法正确；测量设备的配备满足计量要求；测量设备已通过校准；测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年01 月25 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |