测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

监督审核报告

认 证 企 业：浙江强盛医用工程有限公司

编   号：  0030-2017-2022

审核类型：   年度监督审核

编号：0030-2017-2022

监督审核报告

一、基本情况

| 企业名称 | 浙江强盛医用工程有限公司 | 企业联系人 | 杨益韩 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认证证书编号 | ISC-2017-0139 | 证书有效期 | 2022年08月06日 |
| 监督审核次数 | 第四次 | 本次监督时间 | 2022年01月（17-18）日 |
| 监督审核员 姓名及确认号 | 吴素平ISC[S]0026 | 监督审核涉及的区域或部门 | 质安部、办公室、技术部、项目部、采购部、 市场营销部 |

二、监督审核内容：

1.一年内违反法律法规或重大事故的情况：

一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生。

2.内部审核和管理评审的情况：

2.1内部审核的情况：企业每年进行一次内审，于2021年05月05日组织了公司测量体系内审工作，对公司的所有部门及生产班组进行了全要素的审核，测量管理体系开出一个次要不符合项，按规定时间进行了整改，已关闭。

2.2管理评审情况：2021年05月20日进行了管理评审，会议由公司的副总经理兼管代杨益韩主持，管代及各部门负责人汇报了体系运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。

3.为持续改进而策划的活动的进展企业对识别的重要测量过程进行了持续的控制，在去年审核以来的一年内运行情况，未有新增重要测量过程，对企业进行的远程审核中，查看了企业已识别的重要测量过程，氧气管道密封性试验、氧气管道耐压强度试验、漏电流测试、氧气管道接地电阻检测、氧浓度检测等检测过程，抽查了其中重要测量过程“ 氧浓度检测过程”：

a)计量要求的导出和验证：查 氧浓度检测过程，计量要求导出方法正确，验证满足测量过程要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》

b)测量不确定评定：查 氧浓度检测过程，测量不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度评定记录》

c)有效性确认：查 氧浓度检测过程，采用比对法进行有效性确认，满足要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》

d)测量过程的控制：查 氧浓度检测过程，编制了控制规范，对测量人员、测量设备、测量环境进行控制，满足要求。详见附件《测量过程控制抽查表》

e)测量过程的监视：查 氧浓度检测过程，采用统计技术进行控制和监视测量过程。详见《测量过程监视记录及控制图》

f)测量设备的溯源：企业未建立最高标准，企业测量设备全部送深圳市汇科计量检测技术有限公司校准。抽查7份测量设备校准证书，溯源满足要求。详见《测量设备溯源检查表》

4.能源管理情况：

企业主要耗能为电、水；2021年度耗水1302t,耗电496000kW.h，合计耗能61.1tce，不是重点耗能企业，能源计量管理满足GB17167-2006标准要求。

5.对认证审核时提出的不符合项的纠正措施情况有表述：

上年对企业审核中发现的一个不符合项及纠正措施完成情况：

抽查工程部使用的出厂编号20180612032，型号LX-101的照度计，未列入测量设备台帐管理，且未溯源，，不符合GB/T19022-2003标准中 6.3.1测量设备条款要求。

企业采取了纠正措施：提供了《测量设备台帐》，已将出厂编号20180612032，型号LX-101的照度计纳入台帐管理，但已于2021年12月3日，由于仪器老化报废，提供了《测量设备报废申请单》，申请手续齐全，信息量完整，满足要求，企业重新购买了新的照度计，并提供了出厂编号SB85663，型号LX-1010B的照度计的校准证书，校准日期2022年01月13日，有效期至2023年01月12日，校准机构深圳市汇科计量检测技术有限公司，满足要求。

上年审核确定的一个次要不符合项，经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。

- 对投诉的处理情况：

公司目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的投诉和纠纷。

- 测量管理体系在实现获证客户目标方面的有效性及持续的运作控制情况：

查《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及七项质量目标一致，有具体指标可测量，今年的质量目标由质安部统计、考核，都均能达标，质量目标管理，满足要求。

- 对企业组织任何变更的审核：

企业的资质及组织机构无任何变更。

- 标志的使用和（或）任何其他对认证资格引用的情况：

公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系的认证证书主要用于企业形象广告宣传及产品招投标。

10. 本次审核未发现不符合情况。

三、监督审核结论意见(含需要说明的事项):

通过2022年01月（17-18）日，对 浙江强盛医用工程有限公司远程的监督审核，验证了公司在去年审核以来的一年内，测量管理体系运作情况，公司领导重视体系运行和管理，体系文件得到有效实施，企业管理规范，无新增重要测量过程，检查了已识别的重要测量过程，测量过程受控、监视方法正确有效，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理等各项工作。综上所述，审核组认为 浙江强盛医用工程有限公司测量管理体系，符合GB/T 19022-2003标准要求，对体系运行具有持续的有效性、符合性予以肯定。建议报请北京国标联合认证有限公司批准通过监督审核。

审核组组长（签字）：                                 日 期：2022.01.18

审核组成员(签字)：                          日 期： 2022.01.18

北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日 期：