项目编号：0031-2022

审核员现场审核记录

企业名称：丹东科瑞电子有限责任公司

审核员：                  审核日期：2022年01月20日至2022年01月21日

| 序专用号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 企业已建立KRDZ/ CL-SC-2021《测量管理体系手册》和KRDZ/CL-CX（01-20)-2021《测量管理程序文件》，于2021.7.1批准实施。 该公司主要从事包括智能化控制装置系统、电网污染净化装置系统、电机一体化装置系统、直驱式采油一体化成套装置、软启动器、变频器、抽油机拖动装置、高低压电器产品及成套装置、滤波补偿装置、电动机数字化智能控制装置的产品设计、制造和服务。 《测量管理体系计量职能分配表》中明确了技检部、生产部、销售部等在测量管理体系中的计量职能。 公司总经理负责测量管理体系资源的批准，并指定张译丹为管理者代表，主管测量工作。 在《计量职责管理程序》中赋予技检部为测量管理体系运行的归口管理部门，负责制定公司测量体系质量目标、测量设备、测量软件、新建项目、新产品开发、产品质量攻关、生产工艺改造等17项计量职责，生产部（车间））7项计量职责，办公室3项计量职责，销售部7项计量职责。 岗位职责明确，组织机构图与实际部门设计一致。 | 技检部 销售部 生产部/生产车间 办公室 | 否 |
| 2 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.4 标识 | 已编制《文件管理程序》、《软件管理程序》、《标识管理程序》，技检部归口管理技术类、管理类文件；技检部负责对软件的维护、使用、测试、确认等管理工作； 查1：文件受控情况： GB 14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》，2013-12-01 实施。 查2：标识 现场查“游标卡尺”校准合格证，确认人：李东，校准合格证与证书信息一致。 | 技检部 销售部 生产部/生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 为对记录进行有效管控，编制了《记录管理程序》，以确保为测量管理体系运行提供有效证据。 查：技检部，污水废水垃圾渗滤液处理系统《出厂检验记录》，产品型号:KRDZ-SCL 45KW,产品编号：2010001 检验依据：GB 50747-2012《石油化工污水处理设计规范》,出厂检验记录从充氧能力、氧利用率、理论动力效率等方面对检验结论进行判定，检验人：李东，检验日期：2020.10.24 记录信息完整，符合要求。程序规定记录保存期限5年。 | 技检部 生产部/生产车间 | 否 |
| 4 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ | 6.3.物资资源7.3.2溯源性 | 已编制《测量设备管理程序》、《环境管理程序》，确保所有计量要求所需的测量设备及环境条件满足要求。 技检部是测量设备、工作环境归口管理部门，负责对设备台账实施动态管理；销售部负责测量设备的采购；生产部负责测量设备环境条件的监督检查。 企业建有《检测设备管理台账》10台件,台账中明确规定测量设备的校准周期为12个月，验证状态:合格，管理类别按A、B、C类管理。 查：证书编号：ZD202103250599游标卡尺（编号：7269），校准日期：2021.09.24，溯源机构：深圳中电计量测试技术有限公司；证书编号：ZD202103250583耐压测试仪（编号：GP03011），校准日期：2021.03.25，溯源机构：深圳中电计量测试技术有限公司，进行校准。测量设备环境条件满足使用要求。 详见《测量设备溯源抽查表》。 企业未建计量标准，抽查8台均已纳入测量设备管理，台账信息和证书信息一致。量值溯源至法定计量技术机构，检定/校准符合要求。 | 生产部/生产车间 技检部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已编制《外部供方管理程序》，技检部和销售部分别负责测量设备供方和外委检定/校准机构的选择与确定；技检部统一对外委测量设备送检及对供方产品进行验证和服务的评价，并对测量设备供应商实施动态管理。 查1：GFFJ/CL-JL-035合格供方台账（检定校准服务）：深圳中电计量测试技术有限公司已列入合格供方台账中，检定/校准服务满足要求。 查2：合格供方名录：设备供应商“深圳美瑞克电子科技有限公司”，供应产品名称：耐压测试仪，设备供应商“南京长崛电子科技有限公司”，供应产品名称：接地电阻测试仪，抽查2家供应商的测量设备供方资质及能力评价表，从资质证明、质量管理能力、履行合同能力、产品实物质量5个方面经评价资质能力符合要求。，批准人：周泽龙，批准日期：2021.7.20。 | 技检部 销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.1计量确认总则7.1.2计量确认间隔 | 已编制《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》、以保证测量设备的计量特性满足预期计量要求。 程序规定测量设备检定/校准确认间隔保证持续符合规定的计量要求；技检是确认间隔的实施归口管理部门，负责确认计量检定/校准间隔周期要求。 查：《测量设备计量确认明细表》，确认测量过程13项，确认内容包含：技术要求、测量设备名称、测量设备计量特性、验证方法、验证结果等，验证人：周泽龙，确认间隔为12个月。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。计量确认符合要求。 | 生产部/生产车间 技检部 | 否 |
| 7 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？计量信息是否完整？记录的标识、储存、保护、检索和处置 | 7.1.3设备调整控制 7.1.4计量确认过程记录 | 为确保经确认的测量设备，对影响其性能的调整装置进行封印或采取其他保护措施，以防止未经授权的改变。 技检负责确认的测量设备实施封印和标识；并负责对测量设备校准状态和确认状态进行标识。 查1：《计量确认过程验证记录表》，测量过程名称：电动机智能控制装置介电强度测试，测量设备：耐压测试仪，测量参数：电压，验证人：李东，审核人：周泽龙，验证日期：2021.7.8。 验证记录信息完整，填写规范，符合要求。 查2：测量过程名称：“电动机智能控制装置介电强度测试”，被测参数：电压，控制程度：关键，技术标准：Q/KRD 006-2021《电动机智能控制装置》,技术要求：电压1.76kV,确认结论：合格，确认人：李东。 | 生产部/生产车间 技检部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 7.2.4测量记录的管理 8.2.4测量管理体系的监视 | 编制了《测量过程设计和实现控制程序》，通过对识别出的测量过程的分类、选择和确定需要实施连续监视和控制的关键测量过程；技检负责组织对公司列入高度控制的测量过程参数进行监控。 编制了《测量过程及控制一览表》，企业分关键、重要和一般测量过程；共识别出测量过程13个，其中关键测量过程1个，重要测量过程3个。识别了电动机电动机智能控制装置介电强度测试。 查1： KRDZ-CL-GF-2021《介电强度测量过程控制规范》，对测量过程中的检测工具与仪器、试验条件、检验方案、注意事项、测试步骤、测试结果等进行了具体要求。 查2：抽油机节能拖动装置《生产过程检验报告》，编号2011001，检验人：李东。检验结论栏没有量化描述，不符合7.2.4的条款要求。 查3：KRDZ/JL3.2-02《进货检验/验证记录》，来料数量450个，检验数量50个，检验项目：外观、包装、合格证明、机械操作检查和通电测试，检验员：李玉香，检验日期：2020.3.25。 | 生产部/生产车间 技检部 | 次要不符合01 |
| 9 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 为保证所有测量结果都能溯源到 SI 单位标准，以实现量值的统一，已编制《溯源性管理程序》。 技检部负责对量值溯源性的统一管理，技检部负责测量不确定度的评定工作。 企业未建计量标准，所有测量设备都溯源至法定计量技术机构检定/校准。 | 技检部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 确保为公司提供的外购产品、测量设备和检定/校准服务符合要求，编制了《外部供方管理程序》、《顾客满意管理程序》通过合格的外部供方提供的产品和服务，顾客满意度的收集和分析，评价测量管理体系的有效性，以达到持续改进的目的。 技检部是内部顾客满意度管理的归口管理部门，销售部负责收集外部顾客意见以及测量设备及物资的采购及供方评价。 查1：《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对“深圳中电计量测试技术有限公司”从履行合同能力、资质证明、证书质量、售后服务等进行评价，评价结论：“检定/校准服务供方资 质及服务能力评价符合要求”，评价人：周泽龙，评价日期：2021.7.12。 查2：《顾客满意程度调查分析表》， 发出中石油辽河油田茨榆坨采油厂、中石油辽河油田沈阳采油厂等2家外部顾客 ，收回调查表6家；外部满意度97.8%。内部满意度98%。 2021年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 技检部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 对不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备的质量符合规定要求，编制了《不合格管理程序》，确保发现任何潜在不合格，立即制定预防措施。 技检部归口管理不合格测量体系和不合格测量设备，采取纠正和预防措施，并负责整改的结果进行验证，技检部归口管理不合格测量过程的处置。 | 技检部 生产部/生产车间 | 否 |
| 12 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 为消除已经出现或潜在的不合格原因，保证测量管理体系持续有效运行，编制了《纠正与预防措施管理程序》确保测量管理体系的持续改进。 技检部归口管理测量管理体系的改进，并进行跟踪验证。 查：测量管理体系管理评审报告，不符合标准条款：6.2.4标识、6.3.1测量设备，已分析原因并整改关闭，审核员：周泽龙，姜婷婷，审核组长：周泽龙。 | 技检部 生产部/生产车间 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司自2021年1月-12月共耗电74284kWh。折9.13吨标煤。不是重点耗能企业。电能表1块为供电局由办公室和生产部负责管理。 | 办公室 生产部 | 否 |