编号：0101 -2017-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 最大电压驻波比 |  | 被测参数要求(含公差) |  | ≤1.20±0.24（800MHz） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 《射频电缆产品检验规程》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1.测量参数的公差范围：±0.24，导出T=0.24×2=0.48； 2.测量范围的导出：被测参数要求在800MHz频率点测量。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 |  | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 | 校准日期 |
|  | 网络分析仪 |  | E5071C |  | U=0.052（k=2） | A41900271 | 2019年4月16日 |
| 计量验证记录 测量设备测量范围为：(50～4000)MHz，满足被测参数800MHz的要求，满足要求。 测量设备：校准证书报告：反射特性频率（500-1000）MHz时：U=0.052 k=2 Mcp=T2U=0.482×0.O52=4.6（要求为1.1以上），满足要求。 验证结论：符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经南京紫金计量有限公司校准， - 测量设备验证方法正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期：2019年11月30日 |  |  |  |  |  |  |  |