编号：0101-2017-2019

测量设备溯源抽查表

| 名称 | 通鼎互联信息股份有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 余慧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级/不确定度 | 测量标准装置 准确度等级/不确定度 | 检定校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 检测中心 | 通信电缆测试仪 | EJ1-006 | YX-CMSII | U=0.06dB (k=2) | 可变衰减器 ±0.02dB | 南京紫金计量有限公司 | 2019.4.16 | √ |
| 检测中心 | 网络分析仪 | RR1-004 | E5071C | U=0.22dB (k=2) | 微波功率计 ±0.1dB | 南京紫金计量有限公司 | 2019.4.16 | √ |
| 检测中心 | 光纤带几何参数测量仪 | OG1-021 | FRG-2 | ±0.1μm | 鉴别率板 U=1μm (k=2.8) | 中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心 | 2019.5.10 | √ |
| 射频电缆事业部 | 耐压测试仪 | 201901NY001 | NY-50KVA-5KV | ±5% | 耐压测试仪校验装置 ±0.5% | 深圳天溯计量检测股份有限公司 | 2019.1.16 | √ |
| 光缆事业二部 | 兆欧表 | ETL1-011 | QZ2B | 20级 | 绝缘电阻检定装置 0.1级 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2019.4.11 | √ |
| 射频电缆事业部 | 电子天平 | ETL1-020 | BSM1204 | Ⅲ | 砝码 F1等级 | 苏州赛宝校准技术服务有限公司 | 2019.4.11 | √ |
| 质量管理部 | 电子汽车衡 | FJ1-001 | SCS-60t | Ⅲ | 衡器检定装置 M1等级 | 苏州市吴江区检验检测中心 | 2019.4.16 | √ |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | - | （0-150）mm | ±0.03mm | 量块 4等、3等 | 广东中准检测有限公司 | 2019.8.13 | √ |
| 审核综合意見： 现场查企业测量设备分别送至苏州赛宝校准技术服务有限公司、苏州市吴江区检验检测中心、中国电子科技集团公司第二十三研究所检验中心、南京紫金计量有限公司、广东中准检测有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司等地检测，抽查企业8份检定/校准证书，溯源的部门均经过检定、校准供方评价，测量设备都在周期内使用，标识齐全，设备管理相关信息一致，符合要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2019年 11月30日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |