测量不确定度评定记录表（最大电压驻波比）

- 概述 1.1 编号 RR1-004 1.1测量依据：《射频电缆检验规程》 1.2环境条件：常温 1.3测量设备：网络分析仪 1.4测试对象： 校准件 1.5测量要求： 测量设备计量特性. 测量设备名称; 测量范围; 分辨率; 允许误差. 网络分析仪; 100kHz～8.5GHz; 0.001; U=0.052（k=2）. 2 测量模型 ： 3 不确定度的传播公式： 4 输入量的标准不确定度的评定 4.1 A类不确定度评定 由测量重复性引起的不确定度，用网络分析仪测试820～960MHz最大电压驻波比的值如下： 测量次数; 1; 3; 4; 5; 6. 测量值; 1.12; 1.11; 1.09; 1.12; 1.07; 1.13. 最大电压驻波比：VSWR=1.11 则：0.00919 4.2 B类不确定度评定 4.2.1由测量设备网络分析仪不准确度引起的不确定度,设备送上级计量站进行计量溯源，计量检定证书给出的扩展不确定度U=0.052（k=2）则： uB1=U/k=0.052/2=0.026 4.2.2由测量设备网络分析仪分辨力引起的不确定度,网络分析仪的分辨力为0.001，认为在区间内服从均匀分布， 则： 5 合成不确定度：uC=0.009182+0.0262+0.00002892=0.027 - 扩展不确定度：取包含因子k=2 U=0.027×2=0.054

评定员：计春晓                                         评定时间：2019-4-24