通鼎互联信息股份有限公司

测量过程有效性确认记录

编号:

| 测量过程编号 |  |  | 测量过程名称 | 最大电压驻波比测量过程 | 测量过程规范编号 |  | 16GF306D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 | 射频事业部 |  | 测量项目 | 最大电压驻波比 | 控制程度 |  | 重要控制 |
| 测量过程要素概述：用自校样缆作核查标准进行测量 测量设备：网络分析仪 测量方法：采用直接测量法，用网络分析直接测量，读出测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：设备操作人员，经培训合格上岗，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用网络分析仪对核查标准进行测量，通过人员比对，对测量过程的有效性进行确认： 2019年11月18日员工计春晓用网络分析仪对核查标准进行5次测量，平均值为1.07。 2019年11月19日员工计春晓用网络分析仪对核查标准进行5次测量，平均值为1.09。 最大电压驻波比的测量过程的不确定为U=0.027 k=2 E==0.26≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员：郭红彪 日期：2019.11.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |  |