编号：0041-2021-2022

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 河南宸华环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备 编号 | 型号规格 | 测量设备 计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 运维部 | 黑烟车智能抓拍系统 | 20210102 | CH-HY100 | U=0.2 K=2 | 一级标准灯 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.9.7 | √ |
| 运维部 | 移动式机动车尾气遥感监测系统(气体) | 20201226 | YC-YGY100 | U=1.6% K=2 | 标准气 ±1.0% K=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.9.13 | √ |
| 运维部 | 移动式机动车尾气遥感监测系统(气体) | A130433001 | YC-YGY100 | U=1.6% K=2 | 标准气 ±1.0% K=2 | 河北省计量监督检测研究院 | 2021.9.13 | √ |
| 运维部 | 固定水平机动车尾气·遥感监测系统(不透光) | XCYGS100 | 1801017 | U =0.76%（K=2） | 烟度计标准中性滤光片 U =0.5% K=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.9.7 | √ |
| 运维部 | 固定垂直式机动车尾气遥感监测系统(气体) | XC-YGC100 | 1904004 | ±10% | 标准气±1.0% | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.9.7 | √ |
| 运维部 | 移动式机动车尾气遥感监测系统(不透光) | XC-YGY100 | 1803015 | U =0.76%（K=2） | 烟度计标准中性滤光片 U =0.5% K=2 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.9.7 | √ |
| 运维部 | 电子天平 | FB1035 | SHP028120603 | Ⅰ级 | E2级砝码 | 河南省计量科学研究院 | 2021.9.13 | √ |
| 运维部 | 电子式绝缘电阻表 | 3132 | 1400786 | 5.0级 | 兆欧表标准电阻器1.0级 | 北京市计量检测科学研究院 | 2021.9.7 | √ |
| 审核综合意見： 公司未建最高计量标准，测量设备由运维部负责溯源。公司测量设备均委托北京市计量检测科学研究院、河南省计量科学研究院等机构检定/校准，校准/检定证书由运维部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2022年1月20日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。