编号：0100-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 污染源挥发性有机物在线监测系统线性误差检测过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) | ±2%满量程 （满量程为200mg/m3) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | HJ 1013-2018《固定污染源废气非甲烷总烃 连续监测系统技术要求及检测方法》6.1.4线性误差 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） - 测量范围导出：根据HJ 1013-2018之7.1.3.4线性误差要求测量点有四个（20%±5%）满量程、（40%±5%）满量程、（60%±5%）满量程、（80%±5%）满量程。 2、测量过程不确定度推导：U=T/2Mcp=2%*2/2*2=1% (Mcp取2) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准 过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) |  |  | 校准/检定证书编号 | 校准/检定日期 |
|  | 氮中甲烷、丙烷混合气体标准物质 |  | C3H8：44.5 | Urel=2.0% k=2 |  |  | L215111166 | 2021年7月 （有效期12个月） |
|  |  |  | C3H8：78.8 | Urel=2.0% k=2 |  |  | L208501132 | 2021年2月 （有效期12个月） |
|  |  |  | C3H8：116 | Urel=2.0% k=2 |  |  | L214804122 | 2021年7月 （有效期12个月） |
|  |  |  | C3H8：164 | Urel=2.0% k=2 |  |  | L215611176 | 2021年8月 （有效期12个月） |
| 计量验证记录： - 四种标准物质的标准值分别为44.5mg/m3、78.8mg/m3、116mg/m3、164mg/m3，均在HJ 1013-2018标准要求的四个测量点范围内（40±10）mg/m3、（80±10）mg/m3、（120±10）mg/m3、（160±10）mg/m3，满足要求。 2）通过标准物质证书获知标准物质的相对扩展不确定度Ur=2.0%(k=2),采用能力指数法（以40%满量程测试点为例）： （要求A级以上，即大于1.1），满足要求。 验证结论：√符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2021 年08 月 10 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； - 计量要求导出方法正确； - 测量设备的配备满足计量要求； - 测量设备经过检定； - 测量设备验证正确。 审核员签名： 企业代表签字： 审核日期：2022 年 02 月18 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |